Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i IORT) – 2 sztuki

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są również warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w znakach oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie,

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji min. 2018 2019 r.) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

| Nazwa i typ: | ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent: | ……………………………………………… |
| Kraj produkcji: | ……………………………………………… |
| Rok produkcji: | ……………………………………………… |
| Klasa wyrobu medycznego | ……………………………………………… |

| Przedmiot | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu (w zł) | A: Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do znieczulenia ogólnego – wysokiej klasy (do sal operacyjnych: robotycznej i OIRT) | 2 |  |  |

|  |  |  | B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł): |
| --- | --- | --- | --- |

C: Cena brutto szkoleń w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (w zł):

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY ogólne: |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego, jezdny. | Tak |  | - - - |
|  | Wymiary zewnętrzne (wysokość x szerokość x głębokość) [cm]. | Podać |  | - - - |
|  | Masa (kg). | Podać |  | - - - |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 [V], 50 [Hz]. | Tak |  | - - - |
|  | Aparat wyposażony m. in. w wysuwany blat do pisania, szufladę na akcesoria – dostęp z obu stron aparatu, centralny hamulec lub aparat bez wysuwanego blatu do pisania, ale z dużym blatem niewysuwanym oraz składanym do boku aparatu dodatkowym stolikiem, hamulcem umieszczonym na każdym kole i z dostępem do szuflady od strony przedniej aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | Centralny wyłącznik sieciowy do jednoczesnego uruchamiania wszystkich komponentów systemu, chroniony przed przypadkowymi czynnościami. | Tak |  | - - - |
|  | Indywidualne, automatyczne, bezpieczniki gniazd elektrycznych. | Podać |  | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej z prezentacją na ekranie aktualnych wartości ciśnień gazów. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli O2[L], min. 5L. | Tak |  | - - - |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na min. 80 minut w warunkach standardowych. | Tak |  | - - - |
|  | Reduktory do butli O2 ze złączami, wyposażone w przyłącze do aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | Zintegrowany ssak medyczny z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny (min. 25 sztuk jednorazowych wkładów/aparat). | Tak |  | - - - |
|  | Aktywne miejsca w układzie dla jednoczesnego podłączenia dwóch parowników elektronicznych. | Tak |  | - - - |
|  | Parowniki wyposażone w system szybkiego napełniania, specyficzny dla środka znieczulającego. | Tak |  | - - - |
|  | Rodzaj środka znieczulającego i jego stężenie ustawiane na ekranie wraz z analogowym i cyfrowym wyświetlaniem poziomu napełniania parownika. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość napełnienie parownika podczas znieczulenia – bez konieczności odłączania od aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | System uniemożliwiający jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie. | Tak |  | - - - |
|  | Całkowicie automatyczny (bez ingerencji Użytkownika) pełny test systemu polegający na sprawdzeniu wszystkich modułów w jednej procedurze testowej (rozwiązanie 1) lub aparat z interaktywnym testem automatycznym wymagającym w kilku momentach interakcji z użytkownikiem kontrolującym taki test (rozwiązanie 2). | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Dodatkowy test szczelności do stosowania w przypadku wymiany rur, filtrów pomiędzy pacjentami. | Tak |  | - - - |
|  | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW: |  |  |  |
|  | Precyzyjny, elektroniczny mieszalnik gazów. | Tak |  | - - - |
|  | Wyświetlanie przepływu gazów przy pomocy wirtualnych przepływomierzy na ekranie wentylatora. | Tak |  | - - - |
|  | Zintegrowany (lub wbudowany) zapasowy awaryjny mechaniczny przepływomierz tlenowy z przepływem tlenu minimum 10 [l/min]. | Tak |  | - - - |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25 [%]. | Tak |  | - - - |
|  | Dwa tryby podaży mieszaniny gazów: - automatyczny - kontrola gwarantowanego wdechowego stężenia tlenu, gazu nośnego i anestetyku odbywa się w pętli zamkniętej (kompensacja przecieków i absorpcji pacjenta) - ręczny - kontrola dostawy świeżych gazów, standardowa, kontrolowana przez operatora. | Tak |  | - - - |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami. | Tak |  | - - - |
|  | Najniższa wartość przepływu umożliwiająca podaż gazów w systemie anestezji z minimalnymi przepływami. | Tak |  | =< 0,25 l/min - 3 pkt większe wartości – 1 pkt. |
|  | Zanik dopływu O2 - automatyczna zmiana gazu na Powietrze, odcięcie N2O i anestetyku, uruchomienie alarmu, kontynuowanie wentylacji. | Tak |  | - - - |
|  | Awaria sieci centralnej (zanik dopływu O2, N2O, Powietrze) i butle puste - wentylacja mechaniczna jest nadal możliwa powietrzem otoczenia. | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | UKŁAD ODDECHOWY: |  |  |  |
|  | Centralnie umieszczony systemem oddechowy umożliwiający używanie po obu stronach stołu operacyjnego (rozwiązanie 1) lub aparat z systemem oddechowym umieszczonym po lewej stronie aparatu (rozwiązanie 2) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Tak |  | - - - |
|  | Ilość elementów składających się na układ oddechowy przygotowanych do sterylizacji. | Podać |  | 10 części i mniej -5 pkt., większa liczba – 1 pkt |
|  | Układ kompaktowy, wbudowany i nie wystający poza rzut podstawy aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | Układ przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach zamkniętym i półzamkniętym. | Tak |  | - - - |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności[l/min]. | Podać |  | 35 [l/min/] i więcej – 2 pkt., niższe wartości – 1 pkt. |
|  | Użycie obejścia tlenowego ma wpływ na ciśnienie w układzie oddechowym. | Tak |  | - - - |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 [l] (możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych). | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zmiany podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu lub rozwiązanie, gdzie można stosować zbiorniki wielorazowe oraz jednorazowe, które można wymieniać podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu. | Tak |  | - - - |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. | Tak |  | - - - |
|  | Wskaźnik potwierdzający działanie systemu eliminacji gazów poza salę operacyjną na panelu czołowym urządzenia. | Tak Podać |  | - - - Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY: |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej. | Tak |  | - - - |
|  | Tryb CPAP podczas wentylacji ręcznej. | Tak Podać |  | - - - Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Tryby wentylacji kontrolowanej: - ciśnieniowo - objętościowo | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniowo. | Tak |  | - - - |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona. | Tak |  | - - - |
|  | SIMV/PS – wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym. | Tak |  | - - - |
|  | Oddechy spontaniczne możliwe we wszystkich trybach wentylacji z prezentacją na ekranie. | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji APRV. | Tak Podać |  | - - - Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Tryb wentylacji BIPAP. | Tak Podać |  | - - - Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości. | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczne przełączenie na wentylację mechaniczną po wykryciu bezdechu. | Tak |  | - - - |
|  | Tryb wentylacji z docelową lub gwarantowaną objętością. | Tak |  | - - - |
|  | Awaryjny, mechaniczny tryb wentylacji po zaniku dopływu świeżych gazów z sieci centralnej i butli rezerwowych. | Tak Podać |  | - - - Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Automatycznie kontrolowany proces wentylacji zgodnie z określonym przez Użytkownika celem - prowadzenie wentylacji kontrolowanej, synchronizowanej, wspomaganie oddychania spontanicznego lub przygotowanie do ekstubacji. Automatyczna kontrola i utrzymanie ustawionych docelowych wartości VT i etCO2, bieżąca analiza wartości mierzonych i dostosowywanie parametrów wentylacji (rozwiązanie 1) lub aparat posiadający funkcję AGC, czyli automatyczne sterowanie gazem, które dostosowuje przepływ świeżych gazów i stężenia gazów w celu osiągnięcia wartości docelowych wdychanego O2 oraz końcowo-wydechowego stężenia środka anestetycznego (rozwiązanie 2) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Automatyczna kalkulacja wartości ustawionych parametrów po zmianie trybu wentylacji. | Tak |  | - - - |
|  | Zakres PEEP - min. od 4 [cm H2O] do 30 [cm H2O]. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zakres ciśnienia CPAP min. od 1 [cmH2O] do 10 [cmH2O]. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zakres objętości oddechowej - min. od 20 [cm H2O] do 1500 [cm H2O]. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Zakres czułości wyzwalania oddechu pacjenta - min. od 0,3 [L/min] do 15 [L/min] (rozwiązanie 1) lub aparat z dwoma rodzajami czułości wyzwalania, z wyzwalaniem przepływowym regulowanym w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu podstawowego oraz z wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O (rozwiązanie 2) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 2 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2 : 1 do 1 : 4. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Regulacja częstości oddechu - minimum od 4 do 100 [odd/min] (wentylacja objętościowa i ciśnieniowa). | Tak, podać |  | - - - |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV - minimum: od 5 do 60 [cm H2O]. | Tak, podać |  | - - - |
|  | Regulacja czasu wdechu Tinsp, w zakresie min. od 0,2 [s] do 10 [s]. 5 [s] | Tak, podać |  | - - - |
|  | ALARMY: |  |  |  |
|  | Sygnalizacja optyczna i akustyczna, widoczny priorytet alarmu. | Tak |  | - - - |
|  | Centralny wyświetlacz LED, sygnalizacja alarmu widoczna niezależnie od położenia ekranu (kąt widzenia 360 ° lub aparat z sygnalizacją alarmu widoczną na ekranie aparatu, gdzie każdy alarm jest sygnalizowany odpowiednim dźwiękiem, co ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika niezależnie od kąta widzenia alarmu. | Tak |  | - - - |
|  | Komunikaty alarmowe zawierające informację o przyczynie wystąpienia oraz wskazówki o środkach zaradczych (rozwiązanie 1) lub aparat z komunikatami o przyczynie wystąpienia alarmu, ale bez wskazówek o środkach zaradczych (rozwiązanie 2) | Tak, podać |  | - - - Rozwiązanie 1 – 3 pkt. Rozwiązanie 2 – 1 pkt. |
|  | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmów w odniesieniu do aktualnych wartości mierzonych. | Tak |  | - - - |
|  | Centralny przycisk „wyciszenia alarmów” do wyłączenia wszystkich akustycznych sygnałów alarmowych, z wyświetlanym czasem wyciszenia. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego lub aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu wdechowym np. alarm niskiej wydechowej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku lub alarm niskiego ciśnienia PEEP, etc. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia gazów anestetycznych, O2, CO2. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej. | Tak Podać |  | - - - Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm braku zasilania w gazy. | Tak |  | - - - |
|  | Alarm Apnea. | Tak |  | - - - |
|  | Inne wyżej nie wymienione. | Podać |  | Powyżej 3 alarmów – 3 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE: |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f. | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnienia szczytowego. | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnienia Plateau. | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnienia średniego. | Tak |  | - - - |
|  | Ciśnienia PEEP. | Tak |  | - - - |
|  | Częstość oddychania. | Tak |  | - - - |
|  | Manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie lub aparat bez opisanej w takiej formie funkcjonalności, ale z wyświetlaniem parametrów ciśnieniowych w postaci cyfrowej na ekranie aparatu lub aparat bez manometru wyświetlanego na ekranie: aparat posiadający przejrzysty system prezentacji wartości ciśnienia i przebiegu ciśnienia w funkcji czasu. | Tak |  | - - - |
|  | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczna kalibracja modułu gazowego bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (w tym bez użycia gazu testowego). | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Tak |  | - - - |
|  | Automatyczne sterowanie znieczulenia końcowo- wydechowym stężeniem środka wziewnego AA i końcowo wydechowym stężeniem tlenu O2 w celu zwiększenia bezpieczeństwa znieczulenia i minimalizacji zużycia środków wziewnych lub aparat z opisaną funkcjonalnością, która pozwala na ustawienie docelowego wdechowego stężenia O2 dostarczanego bezpośrednio do pacjenta zamiast końcowo wydechowego stężenia O2. | Tak |  | - - - |
|  | Pomiar i obrazowanie spirometrii: - co najmniej: krzywa ciśnienia, krzywa objętości, pętla ciśnienie – objętość. - inne wyżej nie ujęte – podać | Podać |  | wymagane – 1 pkt., dodatkowe rozwiązania (opisane w ppkt. 2) – 3 pkt. |
|  | Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych. | Tak |  | - - - |
|  | Kalkulacja idealnej masy ciała na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta lub aparat z kalkulacją przewidywanej masy ciała na podstawie wprowadzonego wzrostu pacjenta, płci i/lub faktycznej masy ciała. | Tak |  | - - - |
|  | PREZENTACJA GRAFICZNA: |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 19 [”] 15 cali oraz rozdzielczości minimum 1680x1050 [pikseli]. 1024x768 [pikseli]. | Tak, podać |  | - - - 19 cali i więcej – 5 pkt. Mniejsze wartości – 1 pkt. 1440 x 900 [pikseli] i więcej – 3 pkt Mniejsze wartości – 1 pkt. |
|  | Ekran wentylacji na ruchomym wysięgniku z możliwością regulacji wysokości oraz nachylenia. | Tak Podać |  | - - - Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Dostosowanie jasności ekranu do warunków oświetlenia otoczenia, dostępne, co najmniej dwa tryby: dzień / noc lub aparat z możliwością regulacji jasności ekranu w krokach 50%, 75%, 100% jasności | Tak, podać |  | - - - |
|  | Sposób sterowania. | Podać |  | - - - |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia. | Tak |  | - - - |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia. | Tak |  | - - - |
|  | Prezentacja trendów parametrów mierzonych [godz.] min. 6. | Tak |  | - - - |
|  | Funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów. | Tak |  | - - - |
|  | INNE: |  |  |  |
|  | Parowniki do sevofluranu i desfluranu – po 1 szt. do każdego aparatu. | Tak |  | - - - |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zdefiniowania konfiguracji Użytkownika z zabezpieczeniem hasłem . | Tak |  | - - - |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na aparat [miesiące]. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. Jeżeli okres gwarancji wskazany przez wykonawcę będzie dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę wykonawca oferuje okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy i wykonawca otrzyma maksymalną liczbę pkt – 10 pkt. | >= 60 36 |  | najdłuższy okres – 10 pkt., inne – proporcjonalnie mniej (względem najkorzystniejszej oferty) |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów oraz gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez min. 12 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów), o ile są one wymagane przez producenta. | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych – aparat zastępczy o min. identycznych parametrach lub lepszy | Tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | Tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | Tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 24 godzin (w dni robocze) – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | Tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp. również 8 osób) – potwierdzone certyfikatem. uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. | Tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp., również 2 osoby) – potwierdzone certyfikatem uwaga (1) - Należy przewidzieć szkolenia w wymiarze do 2 dni roboczych oraz zapewnić możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego uwaga (2) - Jako stałe wsparcie aplikacyjne rozumie się porady, konsultacje, wskazówki, itp. czynności niezbędne do wykorzystywania przez personel wszystkich zaoferowanych w aparacie opcji bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. uwaga (3): wymagany jest taki przebieg szkolenia (w miejscu instalacji) aby personel techniczny mógł wykonywać bieżące czynności diagnostyczno-konserwacyjne jakie przewiduje dla użytkownika sam producent (nie chodzi tu o zdobycie pełnych uprawnień serwisowych). W związku z powyższych nie jest konieczne zapewnienie szkoleń serwisowych u producenta, z użyciem aparatów szkoleniowych | Tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak |  | - - - |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | Tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak |  | - - - |