## Formularz ofety - zał. 1 do SIW
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.129.2019.EP
| Nazwa zamówienia: | Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych jednorazowego użytku
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez - przez 18 miesięcy od daty zawarcia umowy w części 1 – 9; - przez32 miesiące od daty zawarcia umowy w części 10; - przez8 miesięcy od daty zawarcia umowy w części 11; - przez 6 miesięcy od daty zawarcia umowy w części 12.
5. | Dotyczy części 1 - 2, 4 – 12: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Zał. nr 1a - część (1)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Maseczka nosowa dla noworodków do CPAP - wykonana z silikonu łącząca generator z noworodkiem o rozmiarach: XS, S, M, L | 1500 | szt. |  |  |  | 0
2 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Rozmiary (do wyboru przez Zamawiającego): - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S - obwód głowy 31-34cm, rozm. M - obwód głowy 34-38 cm, rozm. L - obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL | 1500 | szt. |  |  |  | 0
3 | Czapeczka - wykonana z bawełny wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Czapeczka jest znamienna tym że można ją rozwiązać bez zdejmowania uzyskując tym dostęp do ciemiączka. Dostępna w 10 rozmiarach | 1500 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (2)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dwustopniowy elektrostatyczny filtr do respiratora SERVO - I posiadanego przez Zamawiającego, antybakteryjny, antywirusowy, jednorazowego użytku. Obudowa filtra przezroczysta, objętość wewn. 165-175 ml, waga 50-60 g, dł. 110 mm, śr. max 78 mm, przydatność do użycia 48h | 200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Układ oddechowy j. u. dla noworodków do respiratorów typu SERVO posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczony do trybu wentylacji HFOV średnica 15 mm układ usztywniony, podgrzewany na wdechu i wydechu. Adapter zasilania grzałki z trójkątnym wcięciem, dwa porty do podłączenia czujnika temperatury z zastosowaniem modelu nawilżacza MR850 firmy Fischer&Paykel posiadanego przez Zamawiającego. W komplecie komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody. | 450 | szt. |  |  |  | 0
3 | Czujnik przepływu – sensor typu Y noworodkowy jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie= 5 szt. | 15 | op. |  |  |  | 0
4 | Linia do sensora Y o dł. 1,8 m jednokrotnego użytku do układu oddechowego HFO posiadanego przez Zamawiającego. Opakowanie = 10 szt. | 15 | op. |  |  |  | 0
5 | Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 49 cm. Opakowanie = 5 szt. | 30 | op. |  |  |  | 0
6 | Cewnik do pomiaru elektrycznej aktywności przepony oraz do prowadzenia wentylacji pacjenta w systemie NAVA, 6 Fr, neonatologiczny, 50 cm. Opakowanie = 5 szt. | 30 | op. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (3)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Butelka szerokootworowa ze smoczkiem dynamicznym do karmienia niemowląt, o pojemności 150 ml, wykonana z polipropylenu, z wytłoczeniami wymuszającymi prawidłowy kąt trzymania butelki, z dynamicznym smoczkiem silikonowym, o odpowietrzaczu kaczkowym i otworem przepływowym mini, o rozmiarze 0,3mm, do płynów i mleka matki. Butelka jest wyposażona w: dwie zakrętki, zatyczkę umożliwiającą przechowywanie pokarmu, smoczek oraz zatyczkę ochronną na smoczek. | 5400 | szt. |  |  |  | 0
2 | Obrotowa szczotka do mycia butelek Specjalna szczotka do nierysującego czyszczenia butelek i smoczków przed ich dezynfekcją termiczną, wyposażona w obrotową rączke oraz w silikonowe włosie gwarantujące czyszczenie bez zarysowań. | 100 | szt. |  |  |  | 0
3 | Szczotka do bezpiecznego, nierysującego czyszczenia butelek łącząca dwie funkcje: większa szczotka do czyszczenia butelek, mniejsza do mycia smoczków przed ich dezynfekcją termiczną. | 500 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (4)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przedłużacz bursztynkowy do pomp strzykawkowych, ze szczelną końcówką gwintowaną z zakrętkami, wykonany z materiału trwałego, długość 150-200 cm, średnica maksymalnie 1,5 mm, jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny - nie zawierający ftalanów. Przedłużacz składa się z następujących elementów: osłonka łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock “męski”, dren PVC o średnicy wewnętrznej maksymalnie 1,5mm, łącznik stożkowy luer-lock “żeński”, osłonka łącznika luer-lock Zamawiający dopuszcza w/w przedłużacz bursztynowy pakowanypo 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. | 90000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Worek na mocz dla niemowląt o pojemności nie większej niż 150 ml (różne końcówki dla dziewczynek i dla chłopców), jednorazowego użytku, sterylny, bez gąbki | 10000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Przedłużacz dla noworodków, końcówki gwintowane z zakrętkami na obu końcach (M/Ż), wykonane z materiału trwałego i przeźroczystego, długość od 11 do 15 cm, średnica wew. od 1,0-1,5mm zew.2,0-.2,5mm; objętość wypełnienie max 0,17ml | 5000 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (5)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Nebulizator- membrana jednopacjentowa dedykowana do nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego. | 280 | szt. |  |  |  | 0
2 | Nebulizator- membrana wielokrotnego użytku dedykowana do nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego. | 60 | szt. |  |  |  | 0
3 | Łącznik typu T dedykowany do membran dla nebulizatorów Aeroneb PRO posiadanych przez Zamawiającego. Łączniki, które można sterylizować. Wielokrotnego użytku. Zamawiający oczekuje łączniki typu ”T” do układów o średnicy 12 mm. | 280 | szt. |  |  |  | 0
4 | Przewód połączeniowy do modułu Aeroneb PRO posiadanego przez Zamawiającego. | 3 | szt. |  |  |  | 0
Akcesoria do nebulizacji Zamawiający będzie wykorzystywał z nebulizatorem AERONEB PRO oraz z modułem wbudowanym w respirator noworodkowy Maquet Servo-N.

## Zał. nr 1a - część (6)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ustny cewnik stosowany wyłącznie do dotchawiczego podawania leku CurosurfR mniej inwazyjną metodą podawania surfaktantu. Cewnik o długości roboczej 130 mm, średnica zewnętrzna 1,7 mm (5 F), przez którą podawany jest lek CurosurfR. Na proksymalnym końcu cewnika - złącze luer, które spełnia normę ISO 594 lub równoważną. Na zewnętrznej powierzchni trzonu cewnika znaczniki, które uwidaczniają głębokość wprowadzenia wyrobu w trakcie posługiwania się nim. Jałowy, sterylizowany za pomocą tlenku etylenu, jednorazowy. | 65 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (7)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw zbiornika płynu CSF do wentrykulostomii. Skład: - zbiornik płynu CSF do wentrykulostomii, 6 mm, otworowy, głębokość standardowa - cewnik komorowy, standardowy impregnowany barem, dł.15 cm, śr.wewn. 1,3mm, śr.zewn. 2,5mm; - łacznik cewnika, prosty - zamknięcie przewodu; - kolec ze stali nierdzewnej. | 18 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (8)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Filtry bakteryjno-wirusowe do układów wentylacji mechanicznej kompatybilne z posiadanymi respiratorami Servo-N, Fabian, Leoni Plus i układami do wentylacji noworodków. Filtry jednorazowe do stosowania minimum 48 godzin. Objętość oddechowa 150-1500 ml. Przestrzeń martwa 82 ml. Wydajność filtracji >99.999%. | 1100 | szt. |  |  |  | 0
2 | Łączniki umożliwiające podłączenie stosowanych przez Zamawiającego układów oddechowych AquaVent Neo z posiadanym nebulizatorem Aerogen Solo z zastosowaniem złącza noworodkowego typu T: | x | x
3 | łącznik do podłączenia złącza noworodkowego z odcinkiem podgrzewanym układu pacjenta AquaVent Neo, nieprzeroczysty | 150 | szt. |  |  |  | 0
4 | łącznik do podłączenia złącza noworodkowego z odcinkiem niepodgrzewanym układu pacjenta AquaVent Neo, przeźroczysty | 150 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (9)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zbiornik do otworu trepanacyjnego, 14 mm średnicy, jeden łącznik od spodu zbiornika, obudowa tytanowa, możliwość nakłuwania w zestawie z drenem dokomorowym 180 mm z oznaczeniem głebokości, z mandrynem, pakowany sterylnie pojedynczo. | 10 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (10)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do stentowania pęcherza płodu. W skład zestawu wchodzą: - Stent o regulowanej długości z dwiema końcówkami pigtail o długości użytecznej między końcówkami pigtail od 1,5 do 3,5 cm; - Prowadnik ze stali nierdzewnej powlekany TFE, o średnicy 0,038 cala (0,97mm) i długości 40 cm; - Pozycjoner o średnicy 5,0 F i długości 18-24 cm; - Igła trokara o średnicy 13 G i długości 18 cm, końcówka igły z wzmocnioną wrażliwością na ultradźwięki | 45 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (11)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - Budowa stentu – stent nitinolowy samorozpężalny podwójnie pleciony – double layer, braided mesh; - Prowadnik kompatybilny 0,014”; - Kompatybilny z koszulką prowadzącą 5 F; - System doprowadzający RX – długość systemu RX 24 cm; - Długość użytkowa stentu 143 cm; - Shaft dystalny 5.2F, shaft proksymalny 3.4F; - Średnice 5 – 10F długości micromesh 16 – 30 mm, długość stentu 22 – 47 mm; - Bardzo mała średnica oczka stentu 0,381 mm2. | 20 | szt. |  |  |  | 0

## Zał. nr 1a - część (12)
| DFP.271.129.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, długości 16 i 20 cm. | 100 | zest |  |  |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy poliuretanowy z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra), z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą, strzykawkę umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności zdejmowania strzykawki. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,035 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/6,35 cm, koreczki, igła do kontroli ciśnienia, rozszerzało, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr/12 GA, 12 GA, 16 GA długości 16 i 20 cm, 25 cm. Zamawiający dopuszcza cewniki o długości 25 cm bez powłoki antybakteryjnej, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. | 300 | zest |  |  |  | 0