OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 3

Zakup , dostawa i uruchomienie  : Termocykler trzyblokowy szt 3

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017): .......................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Termocykler trzyblokowy | 3 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 2 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Termocykler trzyblokowy |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  | --- |
|  | Rok produkcji 2017 | tak |  | --- |
|  | Termocykler w systemie Peltier z wymiennymi blokami | tak |  | --- |
|  | Wymiana bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi | tak |  | ---- |
|  | W komplecie blok potrójny o pojemności 3 x 21 x 0.2 ml | tak |  | ----- |
|  | Każdy z trzech bloków 21 x 0.2ml w bloku potrójnym pracujący całkowicie niezależnie | tak |  | --- |
|  | Blok wyposażony w 6 elementów Peltier nowej generacji. | tak |  | --- |
|  | Elementy Peltier testowane przez 600 000 cykli. | Tak podać |  | 600 000 – 0 pkt. 600 001 i więcej – 3 pkt |
|  | Zakres temperatur bloku od -5,0 do 99.9 °C | tak |  | --- |
|  | Szybkość zmiany temperatury regulowana programowo w zakresie 0,001 do 5,0 °C/sek w każdym kroku oddzielnie | tak |  | --- |
|  | Funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym do 19,98°C i do 199,98 sek. | tak |  | --- |
|  | Dokładność kontroli temperatury w bloku 0,01 °C | tak |  | --- |
|  | Jednorodność temperatury w bloku ± 0,25°C w 55°C, ± 0,40°C w 95°C | tak |  | ---- |
|  | Dostępne dodatkowe wymienne bloki: blok gradientowy srebrny pokryty złotem o pojemności 96x0,2ml, 48x0,5ml, 384 dołkowy | tak |  | --- |
| 15 | Przy blokach srebrnych możliwość wykorzystania gradientu o rozpiętości regulowanej do 40°C w całym zakresie temperatur. | tak |  | --- |
| 16 | Pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej z automatycznym włączaniem/wyłączaniem przy różnicy temperatury 75°C miedzy blokiem a pokrywą | Tak |  | ----- |
| 17 | Elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej, ustawiana w programie w zakresie 30-120N | tak |  | --- |
| 18 | Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu | tak |  | --- |
| 19 | Możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u | tak |  | --- |
| 20 | Programowanie termocyklera poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach co najmniej 320 x 240 pixel | tak |  | --- |
| 21 | Programy przechowywane w strukturze folderów i plików | tak |  | --- |
| 22 | Pojemność pamięci 680 programów | tak |  | --- |
| 23 | Podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu programu | tak |  | --- |
| 24 | Podgląd ustawionego gradientu w postaci graficznej | tak |  | --- |
| 25 | Możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie | tak |  | --- |
| 26 | Poziom głośności typowy 44dB, maksymalny nie większy niż 48dB | tak |  | --- |
| 27 | Pobór mocy nie więcej niż 350W | tak |  | --- |
| 28 | Waga nie więcej niż 11,5 kg | tak |  | --- |
| 29 | dostawa i instalacja urządzenia przez podmiot posiadający autoryzację producenta – dołączyć do oferty autoryzację producenta | tak |  | --- |
| 30 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji – dołączyć do oferty autoryzację producenta na wykonywanie konserwacji i napraw oferowanego termocyklera | tak |  | --- |

|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 2 | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
| 3 | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
| 4 | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji min. 60 miesięcy | >= 60 |  | wymagane –0 pkt, 61 i więcej – 3 pkt |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 14 dni | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi (kwalifikacja instalacyjna i operacyjna) | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego ( 2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak | --- |