OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 6

Zakup, dostawa, montaż  mikroskopu fluoroscencyjnego z systemem do analizy obrazu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017): .......................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mikroskop fluoroscencyjny | 1 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Baza mikroskopu: | tak |  | --- |
|  | ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji intensywności światła, przesuwu preparatów, | tak |  | --- |
|  | współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości, | tak |  | --- |
|  | wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, | tak |  | --- |
|  | wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości), | tak |  | --- |
|  | minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr | tak |  | --- |
|  | Oświetlenie: | tak |  | --- |
|  | wbudowane w bazę mikroskopu źródło światła typu LED o mocy max. 14W | Tak |  | --- |
|  | wymienny filtr LBA („ocieplający barwę”), | Tak |  | --- |
|  | oświetlenie wg systemu Koehlera, | tak |  | --- |
|  | wbudowany w bazę mikroskopu centralnie z przodu na dole regulator intensywności światła, | tak |  | --- |
|  | przesłona (shutter) światła przechodzącego, montowana na oświetlacz w celu eliminacji autofluorescencji od LED-owego źródła światła podczas obserwacji fluorescencyjnych; obserwacja w jasnym polu bez konieczności demontażu układu, a jedynie otwarcia przesłony. | tak |  | --- |
|  | system zarządzania oświetleniem z zakodowaniem intensywności oświetlenia dla każdego z obiektywów (zmiana intensywności oświetlenia przy zmianie obiektywu bez użycia komputera) zintegrowany bezpośrednio z bazą mikroskopu. | tak |  | --- |
|  | Optyka: | tak |  |  |
|  | w systemie korekcji do nieskończoności, | tak |  |  |
|  | długość optyczna obiektywów 45mm. | tak |  | --- |
|  | Nasadka okularowa: | tak |  | --- |
|  | trójokularowa, | tak |  | --- |
|  | kąt nachylenia w zakresie 5-35 stopni, | tak |  | --- |
|  | przystosowana do okularów o polu widzenia 26,5 mm, | tak |  | --- |
|  | regulowany rozstaw tubusów okularowych w zakresie 50-76mm, | tak |  | --- |
|  | wbudowany trójpozycyjny podzielnik światła między okularami/kamerą w proporcjach: 100/0, 50/50, 0/100. | tak |  | --- |
|  | Okulary: | tak |  | --- |
|  | współpracujące z zaoferowaną nasadką trójokularową, powiększenie 10x, numer pola 26,5, każdy okular z wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie -8/+2 dioptrii, wyposażone w elastyczne, miękkie, gumowe muszle oczne, | Tak |  | --- |
|  | Kondensor o aperturze numerycznej NA= 0,9, z uchylną soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x (obserwacja na soczewce uchylonej dla obiektywów 1,25x, 2x, 4x), z regulowaną przesłoną aperturową, wyposażony w biały kapturek kontrastowy. | Tak |  | --- |
|  | Wymienny, kodowany uchwyt rewolwerowy na 7 obiektywów, współpracujący z systemem zarządzania oświetleniem. | tak |  | --- |
|  | Stolik mechaniczny z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty. Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni. Prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y, z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76 x 52mm, wyposażony w ergonomiczne nakładki gumowe uchwytu do pokręteł ruchów krzyżowych stolika przedmiotowego, pozwalające na swobodne ułożenie dłoni na blacie stołu. | tak |  | --- |
|  | Obiektywy o długości optycznej nie dłuższej niż 45mm, dostosowane do pola widzenia 26,5, o powiększeniu/ aperturze numerycznej (NA)/ minimalnej odległości roboczej (WD): Plan apochromat 2x/ 0,08/ 6,2 mm Plan apochromat 4x/ NA 0,16/ WD 13,0 mm Plan apochromat 10x/ NA 0,40/ WD 3,1 mm Plan apochromat 20x/ NA 0,75/ WD 0,6 mm Plan apochromat 40x/ NA 0,95/ WD 0,18mm - suchy, korekcja grubości szkiełka nakrywkowego od 0.11 do 0.23 mm Plan fluoryt 60x/ NA 0,9/ WD 0,20 mm - suchy, korekcja grubości szkiełka nakrywkowego od 0.11 do 0.23 mm Plan apochromat 100x/ NA 1,40/ WD 0,13 mm | tak |  | --- |
|  | Oświetlacz światła odbitego do fluorescencji, pozwalający na pracę metodami jasnego pola, kontrastu Nomarskiego (DIC), polaryzacji, wyposażony w 8-pozycyjny zmieniacz kostek z filtrami, posiadający funkcję odcięcia światła i łatwej wymiany kostek z filtrami bez użycia narzędzi, wyposażony w centrowalne przesłony polową i aperturową, jak również trzy szczeliny dla wkładek z filtrami, zawierający osłonę zabezpieczającą przed promieniowaniem UV. | tak |  | --- |
|  | Źródło światła fluorescencyjnego wyposażone w palnik rtęciowy o mocy 130W o emisji w zakresie 360-770nm. 7-pozycyjna kontrola intensywności światła (100%, 50%, 25%, 12%, 6%, 3%, 0%). Światłowód o długości 1,5 metra. Adapter do światłowodu. | tak |  | --- |
|  | Kostki do fluorescencji 8 szt., każda z filtrem wzbudzającym, emisyjnym i lustrem dichroicznym, dostosowane do oświetlacza światła odbitego do fluorescencji: Kostka 1: filtr pojedynczy Red, Kostka 2: filtr pojedynczy Gold, Kostka 3: filtr pojedynczy Green, Kostka 4: filtr pojedynczy Aqua, Kostka 5: filtr pojedynczy DAPI Kostka 6: filtr podwójny Green/Orange Kostka 7: filtr podwójny Aqua/Gold Kostka 8: filtr potrójny Aqua/Green/Red | tak |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o: - przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora typu „obserwatorzy obok siebie”, wyposażoną w wbudowaną podświetlaną strzałkę wskaźnikową LED, z wbudowanym regulatorem położenia strzałki i zmieniaczem pomiędzy dwoma kolorami strzałki (zielony, czerwony), - obiektyw 40x z imersją silikonową o aperturze numerycznej NA 1,25 | tak |  | --- |
|  | Kamera: |  |  | --- |
|  | maksymalna rozdzielczość: min. 20 mln pikseli | Tak/podać |  | --- |
|  | chłodzenie ogniwami Peltiera | tak |  | --- |
|  | typ chipa: kolorowy CMOS | tak |  | --- |
|  | wielkość chipa: 1/1.2 cala | tak |  | --- |
|  | wielkość piksela: 5.86 μm x 5.86 μm | tak |  | --- |
|  | binning: 2 x 2 | tak |  | --- |
|  | dostępne wartości czułości (ISO) od 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / | tak |  | --- |
|  | czas ekspozycji z zakresie 39μs do 60s | tak |  | --- |
|  | tryb pracy dedykowany do fluorescencji | tak |  | --- |
|  | szybkość odświeżania obrazu min. 60 kl/sek dla rozdzielczości 1920x1200 | Tak/podać |  | Wymagane – 0 pkt. 61 i więcej – 3 pkt. |
|  | tryb 3CMOS | tak |  |  |
|  | adapter do kamery z gwintem C o powiększeniu 0,63x | tak |  |  |
|  | Oprogramowanie: | tak |  | --- |
|  | pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie zautomatyzowanymi elementami mikroskopu, | tak |  | --- |
|  | interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, | tak |  | --- |
|  | rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …), | tak |  | --- |
|  | nagrywanie filmów w formacie .avi, | tak |  | --- |
|  | wyświetlanie historii i właściwości obrazów, | tak |  | --- |
|  | dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, | tak |  | --- |
|  | synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, | tak |  | --- |
|  | wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu, | tak |  | --- |
|  | automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, | tak |  | --- |
|  | regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, | tak |  | --- |
|  | nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips, | tak |  | --- |
|  | wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich analizy, | tak |  | --- |
|  | wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów, | tak |  | --- |
|  | zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni, zmiana głębi bitowej grafiki obrazu, | tak |  | --- |
|  | łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB, zdjęć wielowymiarowych i regulacja intensywności każdego z osobna, | tak |  | --- |
|  | pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo” ze statystyką pomiarów, | tak |  | --- |
|  | eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, | tak |  | --- |
|  | tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości (w osi „z”) tworzenie obrazów panoramicznych nie mieszczących się w polu widzenia w trakcie przesuwu stolika | tak |  | --- |
|  | przeglądanie i porównywania obrazów w czasie akwizycji, wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjęciami, tworzenie wizualizacji obrazów w 3D, | tak |  | --- |
|  | tworzenie raportów eksperymentów i ich eksport do MS Word, moduł do analizy fazowej – analiza fazowa za pomocą progowania z możliwością segmentacji na całym obrazie i dowolnie wybranych obszarach (zliczanie pola powierzchni, stopnia pokrycia, itp.), | tak |  | --- |
|  | moduł pozwalający używać oprogramowania do analizy zdjeć bez konieczności podłączenia kamery | tak |  | --- |
|  | tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”, | tak |  | --- |
|  | tworzenie przycisków funkcyjnych najczęściej używanych funkcji, | tak |  | --- |
|  | możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych, modułów funkcyjnych, | tak |  | --- |
|  | aktualizacje oprogramowania bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania | tak |  | --- |
|  |  | tak |  | --- |
|  | Zestaw komputerowy: | tak |  | --- |
|  | monitor 28'' 4K, klawiatura podświetlana, mysz, dysk SSD 128 GB, dysk HDD 2TB, procesorem klasy Intel Core i7-7700K, pamięcią RAM 16 GB, systemem operacyjny Win 10, niezależna karta graficzna. | tak |  | --- |
|  | Wyposażenie uzupełniające: | tak |  | --- |
|  | pokrowiec ochronny, | tak |  | --- |
|  | dodatkowy uchwyt na jeden preparat, | tak |  | --- |
|  | analizator i polaryzator, | tak |  | --- |
|  | dodatkowy okular z wkładką mikrometryczną 20mm/200, | tak |  | --- |
|  | dodatkowy komplet gumowych muszli ocznych do okularów, | tak |  | --- |
|  | olejek imersyjny o małej autofluorescencji | tak |  | --- |

|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 2 | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
| 3 | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
| 4 | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | wymagane – 0 pkt, 25 i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego (2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |