OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -

Zakup, dostawa, montaż  ultrazamrażarki(-80)  szt. 2

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017): .......................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ultrazamrażarka | 2 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa (szafowa) | tak |  | --- |
|  | Pojemność użytkowa komory minimum 830 litrów. | tak |  | --- |
|  | Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. | tak |  | --- |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 1200mm głębokość 900mm wysokość 2000mm | tak |  | --- |
|  | 5. Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 900 mm głębokość 600mm wysokość 1450mm | tak |  | --- |
|  | Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym. Zamawiający dopuszcza zamrażarkę ze stali nierdzewnej | tak |  | --- |
|  | Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym, zamykane na klucz. Nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny. | tak |  | --- |
|  | Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) | tak |  | --- |
|  | Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. | Tak |  |  |
|  | Drzwi wewnętrzne z możliwością demontażu bez użycia narzędzi. | tak |  | --- |
|  | Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. | tak |  | --- |
|  | Dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia. | tak |  | --- |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. | tak |  | --- |
|  | Panel kontrolny z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub większej. | podać |  | opisane- 5 pkt Inne- 0 pkt |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim | tak |  | --- |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut) zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie) niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 miniut), zabrudzenia filtra skraplacza. | tak |  | --- |
|  | Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 90 minut). | tak |  | --- |
|  | Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. | tak |  | --- |
|  | Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy hasła. | tak |  | --- |
|  | Fabrycznie zamontowane 2 porty kablowe (średnica minimum 15mm) oraz bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC. | tak |  | --- |
|  | Port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych. | tak |  | --- |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. | tak |  | --- |
|  | Maksymalna waga urządzenia 400kg. | Tak/podać |  | 400 kg. – 0 pkt. 399kg. i mniej – 5 pkt |
|  | Urządzenie wyposażone w szufladkowe stelaże minimum 14 sztuk na 308 pudełek kriogenicznych o wysokości 5cm. | tak |  | --- |
|  | Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (deklaracja dołączona do oferty przetargowej). | Tak |  | --- |
|  | Do oferty dołączona autoryzacja do prowadzenia serwisu przez Wykonawcę. | tak |  | --- |
|  | Certyfikat CE | tak |  | --- |
|  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |
| 28 | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] | TAK, podać |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 29 | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia | tak |  | - - - |
| 30 | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia | tak |  | - - - |
| 4 | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | podać |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 5 | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania | podać |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |
| 6 | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy | podać |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 60 |  | wymagane – 0 pkt, 61 i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (2 osoby) i technicznego ( 2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (2 osoby) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |